## Sheet1
生殖医学科设备技术参数-2019年
一 | 双捡卵位IVF工作站
1 | 进口品牌，用于辅助生殖实验室胚胎操作。
2 | 百级超净工作站主机一台，工作站外部尺寸（D×W×H）不小于：690×1930x2045（单位：mm）。支架：800-850mm。净化区体积（D×W×H）不小于560x1865x635(单位：mm)，前开窗不大于350mm。
3 | 工作站台面左右两侧配置两台进口原装体视显微镜，无需底座，变倍比≤1：10，物镜工作距离≥81mm，其中一台体视显微镜配套摄像系统；中间位置内嵌桌面培养箱，顶盖与台面平齐，可放不少于4个四孔皿或4个60MM 的培养皿，湿式培养环境，顶盖及底部独立的温度控制，可接预混合气体。
4 | 工作站台面体视显微镜位置，配置直径不小于60mm的恒温玻璃，大于观测孔面积，且恒温玻璃温度独立控制，不易碎裂。
5 | 工作台背部内嵌22寸液晶显示屏，可实时显示操作过程，配套摄像系统可录制胚胎操作过程。
6 | 白色可丽耐材质台面，抗划痕，不易变形，耐用且稳定性高，且具备胚胎无毒无放射性安全测试认证报告。
7 | 台面左右两侧体视显微镜位置，配套两块独立加热控制的恒温区域，面积不小于450mm X 650mm（深度X长度），加热区与非加热区黑色线条明确标识。
8 | 台面温度均一性≤±0.2℃，调节精度：≤0.1℃，温控稳定性越高越有利于胚胎存活。
9 | 完全垂直风设计，进风口及预过滤膜位于工作站最顶端。風速 (m/s) ：≤0.34，风速均一性：±8%，风速可选，数字液晶屏显示。
10 | 双马达直流电风机，减少振动，全速工作时噪音（标准：ISO6081）低于51dB，半速工作时噪音低于30dB。
11 | 照明光源：0-2000LUX光亮度连续可调,满足不同操作步骤对光亮度的不同需求
12 | 净化空间顶部特殊的网面材料：使照明光均匀分布,不刺眼;使净化风的流速更加均匀
13 | 三套过滤系统,无净化死角，配有：预滤系统一套，聚酯材料的前过滤层，符合EU3标准，有效去除尘埃粒子，延长HEPA的使用寿命；活性碳过滤层一套，过滤空气中的VOC及可溶性化学物质。HEPA过滤层一套，符合欧洲EN1822标准，对直径0.3µm以上粒子达到99.999%以上的清除率，HEPA过滤器内特殊的负压设计，避免污染颗粒进入净化系统。
14 | 数显式控制面板在操作者的可视范围内，可控制灯光、热板温度及风速大小，位于净化区上方的前置面板，与操作区分离，可预设程序定时自动开机，提前加热台面，方便实验室提前为当天工作做好准备，所有电源插座外置，避免污染。
15 | 报警系统1套，风速报警系统，当风流速率低于标准风流速率时，滤膜压力报警（指示需更换滤膜）
16 | 电压：220-230V，内置控制器和稳压器，自动断电保护。
17 | 工作站放置位置与实验室墙面距离不大于2cm，缩短胚胎体外的移动距离及时间，增加胚胎存活率。
18 | 更换预滤膜方便。不需移动工作站或钻到工作站后面即可更换
19 | 工作站台面以下背板不封闭，全开或者半开 (不遮挡实验室层流回风口，不影响实验室层流回风 ,减少层流气流因障碍物造成的气体乱流、湍流，提高层流效果，提高实验室洁净度）。
20 | 配备加热槽一套
二 | 电动注液器
1 | 进口品牌。
2 | 用于辅助生殖实验室配置试剂和培养液。
3 | 规格：适用于1ml至100ml的各种型号移液管，吸液控制有快和慢两个控制档， 排液有吹和重力排液两档。
4 | 吸液速度最快可达3秒内吸取25ml液体。
5 | 电池：可充电。
6 | 电池使用时间: 连续8小时。
7 | 充电器1个。
8 | 过滤器：0.45um。
9 | 材质：ASA。
10 | 温度范围：室温+10℃-100℃
11 | 温度程序4个
三 | 双人单面超净工作台
1 | 适用人数：双人单面
2 | 垂直风，准闭合式台面，可有效防止外部气流诱入及操作异味对人体的刺激。
3 | 采用可调风量风机系统，轻触式开关调节电压，保证工作区风速始终处于理想状态。
4 | 工作台面为进口不锈钢。
5 | 洁净等级：ISO 5级, 100级（美联邦209E）
6 | 菌落数：≤0.5cfu/皿·0.5h
7 | 平均风速：≥0.3 m/s
8 | 噪声：≤62dB(A)
9 | 振动/半峰值： ≤4μm
10 | 照度：≥300Lx
11 | 大功率： 0.65KW
12 | 装置外形尺寸W× D× H：约1800×800×1700mm
13 | 高效过滤器规格及数量：610X610X50X②
14 | 荧光灯/紫外灯规格及数量：30W×2
四 | 单人单面超净工作台
1 | 适用人数：单人单面
2 | 垂直风，准闭合式台面，可有效防止外部气流诱入及操作异味对人体的刺激
3 | 洁净等级 ：ISO 5级, 100级（美联邦209E）
4 | 平均风速 ：0.3m/s(可调)
5 | 噪 音 ：≤62dB（A）
6 | 振动/半峰值 ：≤0.4μm(x, y, Z 方向) ;
7 | 照 度 ：≥300Lx
8 | 电 源 AC ：单相220V/50Hz
9 | 大功率 ：250w ;
10 | 装置外形尺寸W× D× H： 约1500× 800×1600mm
11 | 高效过滤器规格及数量 ：820X600X50X①
12 | 荧光灯/紫外灯规格及数量 ：18w×1
13 | 菌 落 数 ：≤0.5cfu/皿·0.5h
五 | 医用冷藏箱
1 | 款式：立式
2 | 外观：侧开门
3 | 外形尺寸(宽X高X深)：530*600*1580mm
4 | 内箱尺寸(宽X高X深)：455*445*980mm
5 | 有效容积：198升
6 | 温度：冷藏室：2－8℃
7 | 制冷方式：风冷
8 | 数字式温度设定及显示
9 | 温度报警，独立的过温保护
六 | 恒温试管架
1 | 进口品牌，用于维持试管内液体温度
2 | 温度设定操作简单，侧边可拆卸，易于清洁。
3 | 铝合金主体，温度均一性好
4 | 温度设置：室温-50℃
5 | 试管位：14*14ml
6 | 外部尺寸：WxDxH 100x200x135mm
七 | 台式防震台
1 | 进口品牌，用于卵胞浆内单精子注射操作时防止震动
2 | 不锈钢面板
3 | 高度低于60MM
4 | 3个防震气囊提供优越的防震效果
5 | 可放任何品牌的显微操作系统
6 | 最大承重量：120KG
7 | 大小：580x380MM
八 | 冷光单孔手术灯
1 | 用于手术照明用
2 | 正常工作条件：工作温度10—30℃，湿度≤80%，220v±22v，50Hz±1Hz，色温为3000±50k
3 | 灯光照度：不低于12000LX（相距1000mm处）
4 | 该产品主要有底座，升降臂，灯头组成；单孔灯的升降臂及灯头转动范围：升降臂绕固定座旋转的动作范围≥320；灯头绕灯头臂转动（左右）的动作范围≥75；灯头绕灯头臂转动（前后）的动作范围≥75
5 | 单孔灯在额定照度值（12000LX）下，受照面处的温升不超过10℃
九 | 电动综合手术台
1 | 多用途妇科产品，适用于妇科检查、诊断和一般手术之用
2 | 床面长度及宽度长：1240mm×宽600mm
3 | 床面最低及最高高度：740mm～1000mm
4 | 床面前后倾角度；前倾≥10°后倾≥25°
5 | 背板折转角度：上折≥75°下折≥10°
十 | 电热恒温培养箱
1 | 用于加热及保持液体温度
2 | 控温范围：+5～60℃，温度波动±0.5℃，温度均匀性±1℃
3 | 外部尺寸：约850x760x970mm
4 | 电源：220v，50Hz
十一 | 数字超声诊断仪
1 | 设备用途说明：腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、术中及其他介入检查和治疗
彩色多谱勒超声波诊断仪包括：
2 | ≥17英寸高分辨率液晶监视器，左右自由旋转，可倾斜，可与操作面板同时旋转及高度调整
*3 | 可配置任意角度M型，360度旋转,任意位置移动,移动无需事先定位轴心位置，成人、胎儿均可实现
图像冻结前后均可取 M 型
M 型取样线≥3 条
支持相控阵、凸阵、线阵
*4 | 高分辨率彩色血流成像技术，可提供极高的空间分辨力，同时保证帧频
5 | 二维和彩色多谱勒实时双幅显示
*6 | 二维和彩色多普勒动态双幅显示时可双幅同时显示穿刺引导线，并可同时显示感兴趣区距体表距离
*7 | 具备实时双幅显示二维图像和慢放图像功能
慢放速度可实时调节
慢放速度可达原速度的 1/10
*8 | 二维模式下可监听多普勒声音
9 | 妇科测量与分析
具备专业卵泡测量软件包
*可自动计算卵泡大小及平均值
*具备专业卵泡评估报告，卵泡可自动大小排序
报告中每侧显示卵泡≥10 个
10 | 探头工作频率范围
凸阵、线阵探头具有谐波功能
凸阵：超声频率2.0~6.0MHz
二维/中心频率最低≤3.08MHz，最高≥5.71MHz，二维/谐波均可以4段变频
线阵：超声频率5.0~14.0MHz
二维中心频率最低≤5MHz，最高≥13.3MHz，二维/谐波均可以4段变频
相控阵：超声频率2.0~5.0MHz
二维中心频率最低2.11MHz, 最高3.64MHz，可4段变频
*11 | 成像速率凸阵探头，全视野，18cm深，最高线密度，帧速率≥28帧/秒
*12 | 可配腔内微凸探头扫描角度: ≥180°
十二 | 生物显微镜
1 | 用于精子形态学观察使用。
2 | 放大率范围：40X-1000X。目镜筒：E2-TF铰链式三目观察筒（倾斜角30°，可旋转 360°，双目瞳距：47mm-75mm）；目镜：CFI E10X/20mm。物镜：CFI E平场消色差4X，NA=0.10，CFI E平场消色差10X,NA=0.25，CFI E平场消色差40X，NA=0.65，CFI E平场消色差100X（油），NA=1.25
3 | 转换器：内倾式四孔转换器
4 | 工作台：矩形216mm×150mm,行程78mm×54mm，采用低位置X/Y共轴手柄；
5 | 粗微调焦：微调每圈0.2mm，粗调每圈37.7mm。最小刻度2um（位于微调手轮左侧），粗调力 矩可调，工作台有自恢复聚焦机构
6 | 照明系统：6V20W卤钨灯
十三 | 精液采集仪
1 | 用于采集精液、射精障碍和勃起功能障碍的诊断和治疗。
2 | 内置双气囊，使阴茎前后产生不同握力；可调电动装置，自动模拟阴茎前后抽动动作
3 | 红外线照射装置，局部加温，促进阴茎海绵体血液循环
4 | 低频电脉冲刺激穴位，诱发阴茎勃起
5 | 专用取精套收集完整的精液标本，避免污染及交叉感染，并能测量精液量
6 | 用贴近龟头的温度传感器测量龟头温度，在阴茎勃起较为充分时测量阴茎勃起周径，获取数据准确而客观
十四 | 精子分析仪
1 | 产品设计遵循WHO《人类精液检查与处理实验室手册》（第五版）
2 | 相差显微镜的相衬图像精子浓度与活力分析软件，可有效区别精子和杂质
3 | 具有精子运动轨迹实时记录和视频重复播放功能；能独立显示每条运动精子的单精子运动轨迹图及VSL，VCL，VAP，ALH，MAD，LIN，STR，WOB，BCF九个参数值
4 | 能精确测量精子形态的分析软件，测量参数包括精子头部和颈部（中段）尺寸，能计算顶体所占精子头部面积的百分比，以及中段插入角度等。可分别适应巴氏染色，Shorr染色和Diff-Quik染色，使评估结果（正常精子形态百分率）差异较小
5 | 设备整机一体化（显微扫描，图像采集，计算机，温控系统）设计
6 | 配备LIS衔接软件，分析报告能适应医院信息化无纸化要求
十五 | 流式细胞仪
1 | 激光：488-nm，用空气冷却的氢离子激光器
2 | 分选特性：分选速度：可达300个微粒/每秒；分选模式：单细胞模式，排除模式，回收模式
3 | 计算机：最新苹果系统、Super driver（可读写光驱，DVD播放）、彩色液晶显示器、彩色喷墨打印机、鼠标、阿卡
十六 | 精密移液器10ul
1 | 量程：0.5-10ul,适配20ul枪头
2 | 系统误差：±1.2%，±0.12ul
3 | 随机误差：±0.6%，±0.6ul
十七 | 精密移液器100ul
1 | 量程：10-100ul,适配200ul枪头
2 | 系统误差：±0.6%，±0.6ul
3 | 随机误差：±0.2%，±0.2ul
十八 | 液氮运输罐
1 | 几何容积：10L
2 | 空重：6kg左右
3 | 口径：50mm
4 | 外径：300mm
5 | 静态蒸发率：0.12L/d
十九 | 便携式超声视诊器（无线迷你超声视诊器）
扫描方式：电子阵列扫描
-探头频率：6.5MHz
-探头曲率半径：13mm
-扫描深度：50mm~100mm，可调
-扫描角度：149
-显示模式：B、B/M
-图像调节：增益、焦点、反相脉冲谐波、降噪
-穿刺辅助功能：平面内穿刺引导线功能，平面外穿刺引导与血管自动测量功能，针尖显影增强功能
-电池工作时间：3小时
-充电方式：USB充电或无线充电
-测量功能：距离、面积、周长、心率、产科
-尺寸：296mm×60mm×20mm
-重量：280g
-探头与主机连接方式：wifi无线连接
-Wifi类型：802.11g/20MHz/5G/450Mbps
-软件支持系统：苹果Apple iOS和安卓Android，微软Windows
-图像帧频：12f/s
-会诊功能：直接通过手机、平板实现互联网远程会诊，也支持现场多部手机/平板同屏显示进行会诊