## Sheet1
光波疗房技术参数
一、项目概述
本次商谈的内容为光波疗房技术参数，卖方负责将所购设备运抵买方指定场所，完成安装、检测，验收合格，交付买方使用。
二、技术参数要求
| 一般说明及要求 | 2.1 | 采购数量 | 2.1.1 | 1套
|  | 2.2 | 产 地 | 2.2.1 | 国产
|  | 2.3 | 设备性能及功能 | 2.3.1 | 易损部件、零件需做说明
|  |  |  | 2.3.2 | 非主流技术设备要做明确说明
|  |  |  | 2.3.3 | 告知设备使用、保存中易发生的风险或故障
|  |  |  | 2.3.4 | 已停产的设备要做说明
|  |  |  | 2.3.5 | 发生过安全事故或有安全隐患的设备禁止参标
|  | 2.4 | 必备许可/证明材料 | 2.4.1 | 医疗器械生产企业许可证
|  |  |  | 2.4.2 | 医疗器械注册证
|  |  |  | 2.4.6 | 相关技术、专利证明
|  | 2.5 | 使用环境 | 2.5.1 | 电源：AC220v+22v，50Hz+1Hz
|  |  |  | 2.5.2 | 环境温度：+5℃～+40℃
|  |  |  | 2.5.3 | 环境湿度：≤85%
|  |  |  | 2.5.4 | 大气压力：700～1060 hpa
|  | 2.8 | 出厂日期 | 2.8.1 | 国产<3个月
|  | 2.9 | 交货期限 | 2.9.1 | 于 年 月 日之前 或 约定？月之内
|  | 2.10 | 预安装 | 2.10.1 | 预安装说明书（电子版、纸质版、中文版）
|  |  |  | 2.10.2 | 操作手册、维保手册（电子版、中文版）
|  |  |  | 2.10.3 | 必要时现场指导预安装
|  | 2.11 | 装机 | 2.11.1 | 到货7日内完成安装、调试、培训，交付使用
|  |  |  | 2.11.6 | 随机相关材料（纸质版、中文版）
|  | 2.13 | 售后服务/技术支持 | 2.13.1 | 保修期 年
|  |  |  | 2.13.2 | 保修提供必须是厂方或是相当于厂方出具书面承诺
|  |  |  | 2.13.3 | 在本省有售后服务点
|  |  |  | 2.13.4 | 设备使用期限内必须提供维保服务，并保证零配件供应
|  |  |  | 2.13.10 | 保修期外仅收取配件费用
3 | 必需参数 | 3.1 | 红外线波长范围要求 | 3.1.1 | 光波疗房产生的红外线能量应主要分布在4µm ～15µm波长范围内
|  | 3.2 | 有害射线 | 3.2.1 | 光波疗房配置的辐射器符合GB18871-2002的有关规定，无有害射线产生。
|  | 3.3 | 热响应时间 | 3.3.1 | 光波疗房的热响应时间不超过20min
|  | 3.4 | 温度控制范围 | 3.4.1 | 在18℃-65℃范围内任意设定，传感器位置示值与设置误差±2℃。
|  |  |  | 3.5.2 | 计时状态：0min-90min任意设置，误差±2min
|  | 3.6 | 工作寿命 | 3.6.1 | 加热器工作寿命，在额定功率下使用，应不少于10000h
|  |  | 加热器表面温度 | 3.7.1 | 加热器表面温度不均匀度，应不超过20%
|  | 3.7 |  | 3.7.2 | 光波疗房使用的加热器表面的温度误差应不大于标称值的±10%
|  | 3.8 | 过热保护 | 3.8.1 | 加热器应具有过热保护装置，保护装置应动作可靠
|  | 3.9 | 设备超温报警 | 3.9.1 | 当光波疗房的输出温度超过设定值时，设备的报警指示灯及蜂鸣器应发出声光报警，并切断输出
|  | 3.10 | 电器安全要求 | 3.10.1 | 光波疗房应符合GB9706.1-2007和YY0306-2008的要求
|  | 3.11 | 电磁兼容性要求 | 3.11.1 | 光波疗房应符合YY0505-2012的要求
|  | 3.12 | 安全分类 | 3.12.1 | 按管理类别分类：该产品属于二类6826物理治疗及康复设备
|  |  |  | 3.12.2 | 按产品安全标准分类：属于Ⅰ类B型应用部分
|  |  |  | 3.12.3 | 按对进液的防护程度分类：IPX0（无防护）
|  |  |  | 3.12.4 | 按在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类：不能在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备
|  |  |  | 3.12.5 | 按运行模式分类：连续运行