高清腹腔镜系统技术参数要求

一、设备名称：高清腹腔镜系统

二、 全套设备要求:投标产品需在江苏地区具有广泛的认知程度和使用群体,在当地具有完善的售后服务体系,有厂家办事处和工程师,全套进口.

三、技术参数要求

1、高清摄像系统（摄像主机和摄像头） 一套

1.1全数字三晶片摄像系统，全数字频率合成技术，实现图像从采集、处理，传输到显示实现全数字化传输，支持U盘图像、视频拷贝。

1.2摄像头按钮控制，摄像头具有遥控功能，可遥控白平衡、图像的放大缩小或亮度高低、图像增强和增益，并可完全自定义功能。

1.3高清数字图像输出端口，具有DVI高清晰数字信号输出接口等。

1.4面板控制：操作菜单主要信息具有中文提示，简化设置操作。

1.5摄像头支持变焦功能（数码变焦或光学变焦）

2、同摄像主机品牌医用光源 一套

2.1光源类型：氙灯光源照度大于等于300000LUX

2.2 通用光纤卡口，可兼容所有2.0—6.5mm直径的光纤

2.3光源主机具备两种工作模式, 即待机模式和工作模式。

2.4主机面板可数字显示亮度值, 0到100可调

2.5具有简体中文操作界面

3、医用同摄像主机品牌LED监视器 一套

3.1屏幕尺寸≥26英寸，显示分辨率≥1920×1080，同主机品牌

3.2保证监视器的稳定性和优秀的色彩还原度。

3.3具有设置参数记忆功能

4、同摄像主机品牌气腹机 一套

4.1最具有自动报警和调节压力及流量功能，大流量：≥20升/分,流量可调节；最大压力：30mmHg；

4.2具备压力传感器安全设置，压力过高时可自动泄气（实时压力感测）

4.3具有报警功能

4.4数字化显示功能，可显示预设及实际的流量与腹压信息数值，具有CO2累计消耗总量计算功能，并以数值显示

4.5进气带过滤装置

5同摄像主机品牌光学视镜一套

直径:10mm 视角:30°  工作长度≥300mm，蓝宝石镜面；可选视野角度≥3种  （105°、80°、65°等）；可高温高压消毒， 内窥镜自带多种光纤转接头，种类≥ 3种

6专业配套台车 一套

内镜专用车，台车轮子带锁定装置；具有隐形埋线槽，可以埋线。

二、售后服务要求

1. 接到用户报修通知响应时间：≤2小时，工程师在8小时内到达现场，24小时内维修完毕。

2. 定期（至少每6个月）派专业人员来院清理维护设备，免费提供软件升级。

3. 提供零配件单项报价清单及折扣价格

4. 培训：免费提供操作培训和维修培训，具体由院方来定；

5提供用户操作手册、操作规程和维修手册；摄像主机、光源、气腹机提供原厂二年以上保修。