## LED手术无影灯
连云港市妇幼保健院
LED移动手术无影灯招标参数
一、项目概述
本次商谈的内容为连云港市妇幼保健院LED手术无影灯，卖方负责将所购设备运抵买方指定场所，完成安装、检测，验收合格，交付买方使用。
二、技术参数要求
2 | 一般说明及要求 | 2.1 | 采购数量 | 2.1.1 | 1台（套）
|  | 2.2 | 产 地 | 2.2.1 | 国产/进口
|  | 2.3 | 设备性能及功能 | 2.3.1 | 无易损部件、零件
|  |  |  | 2.3.2 | 手术照明专用主流产品
|  |  |  | 2.3.3 | 设备使用、保存中无易发生风险或故障
|  |  |  | 2.3.4 | 在生产产品
|  |  |  | 2.3.5 | 没有发生过安全事故或有安全隐患的设备
|  |  |  | 2.3.6 | 设备所有功能都经过注册认证
|  |  |  | 2.3.7 | 用于手术诊断和治疗照明之用
|  | 2.4 | 必备许可/证明材料 | 2.4.1 | 医疗器械生产企业许可证
|  |  |  | 2.4.2 | 医疗器械注册证
|  |  |  | 2.4.3 | 医疗器械经营许可证
|  |  |  | 2.4.4 | 海关报关单及商检证书
|  |  |  | 2.4.5 | 相关技术、专利证明
|  |  |  | 2.4.6 | 所投型号产品的真实用户
|  | 2.5 | 使用环境 | 2.5.1 | 电源：外接交流电源：电压220V
|  |  |  | 2.5.2 | 环境温度：5℃～40℃
|  |  |  | 2.5.3 | 环境湿度：科室病房正常环境
|  |  |  | 2.5.4 | 使用场所：固定场所
|  | 2.6 | 要求配套设备 | 2.6.1 | 无
|  | 2.7 | 可后续扩展功能 | 2.7.1 | 无
|  | 2.8 | 出厂日期 | 2.8.1 | 国产<3个月
|  |  |  | 2.8.2 | 进口6月内
|  | 2.9 | 交货期限 | 2.9.1 | 约定15个工作日之内
|  | 2.10 | 装机 | 2.10.1 | 到货3日内完成安装、调试、培训，交付使用
|  |  |  | 2.10.2 | 免费提供安装、调试设备的耗品
|  |  |  | 2.10.3 | 免费提供工程师技术维保培训
|  |  |  | 2.10.4 | 免费提供操作及日常保养培训至使用人员能够正常操作
|  |  |  | 2.10.5 | 操作手册、维保手册（纸质版）
|  |  |  | 2.10.6 | 随机相关材料（纸质版）
|  | 2.11 | 售后服务/技术支持 | 2.11.1 | 保修期 5年
|  |  |  | 2.11.2 | 保修提供必须是厂方或是相当于厂方出具书面承诺
|  |  |  | 2.11.3 | 在连云港市有售后服务点
|  |  |  | 2.11.4 | 设备使用期限内必须提供维保服务，并保证零配件供应
|  |  |  | 2.11.5 | 保修期内每6月1次 免费现场保养，并留有书面报告
|  |  |  | 2.11.6 | 免费或专门售后、技术支持电话
|  |  |  | 2.11.7 | 2h响应，24h内到场时间.
|  |  |  | 2.11.8 | 保修期外仅收取配件费用，不收取维修、差旅费等其他费用
|  |  |  | 2.11.9 | 设备在使用期限内因设计、质量、非使用等原因造成的一切不良后果由卖方（厂方）负责。并负责解决问题。
|  | 2.12 | 其他要求 | 2.12.1 | 设备铭牌：中文版，字迹清晰,不易擦除
|  |  |  | 2.12.2 | 设备铭牌必须包含：设备名称、型号规格、序列号、出厂日期、产地
|  |  |  | 2.12.3 | 发票信息必须包含：设备名称、型号规格，且与设备铭牌一致
3 | 必需参数 | 3.1 |  | 3.1.1 | 光学系统：采用多种组合透镜光学折射的LED手术无影灯，使用进口医用级LED冷光源，医生头部和伤口区域温升小。
|  | 3.2 |  | 3.2.1 | 花瓣式的超薄灯头设计，符合空气动力学的设计原理，每片灯头均配有操作扶手。灯头为4叶片式，LED灯珠数量≥60个
|  | 3.3 |  | 3.3.1 | 采用控制面板控制，控制面板上配有腔镜、深腔、浅表、正常等一键控制模式，满足临床对不同手术照明的需求。
|  | 3.4 |  | 3.4.1 | 可移动式安装，移动轻巧、定位稳定。360度的全方位设计，可满足手术中不同高度和角度的需要。
|  | 3.5 |  | 3.5.1 | 色温通过控制面板操控，在3500 K～5000K范围内实现至少6档可调。
|  |  |  | 3.5.2 | 采用快速拆卸装置的中置消毒手柄外套采用PPSU材料，耐受高温高压蒸汽灭菌（160℃）
4 | 参考参数 | 4.1 |  | 4.1.1 | 灯壳外罩采用铝合金材质，宜于散热，且表面采用环保粉沫喷塑处理，宜于清洁，符合医院感控要求，粉沫通过欧盟ROHS检测。
|  | 4.2 |  | 4.2.1 | 电子调节光斑直径（非手动机械式调节）
|  | 4.3 |  | 4.3.1 | 中心最大照度≥150000Lux，照度12档调节
|  | 4.4 |  | 4.4.1 | LED灯珠使用寿命≥60000小时
|  | 4.5 |  | 4.5.1 | 背板折转最大角度： 上折≥75°、下折≥30°
|  | 4.6 |  | 4.6.1 | 光斑直径：150-300mm
|  | 4.7 |  | 4.7.1 | 显色指数（Ra）：≥95
|  | 4.8 |  | 4.8.1 | 照明深度（L1+L2）：:1200mm
|  | 4.9 |  | 4.9.1 | 附件配置：耐高温消毒手柄2个，随灯工具1套。