## Sheet1
连云港市妇幼保健院
动态血压招标参数
一、项目概述
本次商谈的内容为连云港市妇幼保健院 动态血压监测仪 采购，卖方负责将所购设备运抵买方指定场所，完成安装、检测，验收合格，交付买方使用。
二、技术参数要求
2 | 一般说明及要求 | 2.1 | 采购数量 | 2.1.1 | 1套(2台记录仪）
|  | 2.2 | 产 地 | 2.2.1 | 不要求
|  | 2.3 | 设备性能及功能 | 2.3.1 | 易损部件、零件需做说明
|  |  |  | 2.3.2 | 耗材、易损部件清单（包含更换周期、价格、是否通用等）
|  |  |  | 2.3.3 | 主要零部件价格表
|  |  |  | 2.3.4 | 非主流技术设备要做明确说明
|  |  |  | 2.3.5 | 告知设备使用、保存中易发生的风险或故障
|  |  |  | 2.3.6 | 已停产的设备要做说明
|  |  |  | 2.3.7 | 发生过安全事故或有安全隐患的设备禁止参标
|  |  |  | 2.3.8 | 设备所有功能都经过注册认证
|  |  |  | 2.3.9 | 人机界面、操作软件：中文版
|  |  |  | 2.3.10 | 动态血压 诊断、教学、科研
|  |  |  | 2.3.11 | 动态血压 病例查询、统计、分析
|  | 2.4 | 必备许可/证明材料 | 2.4.1 | 医疗器械生产企业许可证
|  |  |  | 2.4.2 | 医疗器械注册证
|  |  |  | 2.4.3 | 医疗器械经营许可证
|  |  |  | 2.4.4 | 使用评价报告
|  |  |  | 2.4.5 | 海关报关单及商检证书(进口）
|  |  |  | 2.4.6 | 相关技术、专利证明
|  |  |  | 2.4.7 | 所投型号产品的真实用户
|  | 2.5 | 使用环境 | 2.5.1 | 电源：国标，单相三线220V/50Hz
|  |  |  | 2.5.2 | 环境温度：-10℃—40℃
|  |  |  | 2.5.3 | 环境湿度：20%-80%
|  |  |  | 2.5.4 | 使用场所：便携 经常移动，医院临床科室、远程医疗点、外出检查
|  | 2.6 | 要求配套设备 | 2.6.1 | 工作站（计算机、打印机、软件）
|  |  |  | 2.6.2 | 主流品牌计算机套装
|  |  |  | 2.6.3 | 正版操作系统及随机软件
|  |  |  | 2.6.4 | 主流配置，保证软件运行无卡顿
|  |  |  | 2.6.5 | 激光打印机
|  |  |  | 2.6.6 | 软件免费升级
|  | 2.7 | 可后续扩展功能 | 2.7.1 | 与我院HIS无缝连接，双向数据接口，并无偿提供
|  | 2.8 | 出厂日期 | 2.8.1 | 国内产地<3个月
|  |  |  | 2.8.2 | 境外产地<6个月
|  | 2.9 | 预安装 | 2.9.1 | 预安装说明书（电子版、纸质版、中文版）
|  |  |  | 2.9.2 | 操作手册、维保手册（电子版、中文版）
|  |  |  | 2.9.3 | 必要时现场指导预安装
|  | 2.10 | 装机 | 2.10.1 | 到货5日内完成安装、调试、培训，交付使用
|  |  |  | 2.10.2 | 免费提供安装、调试设备的耗品
|  |  |  | 2.10.3 | 免费提供工程师技术维保培训
|  |  |  | 2.10.4 | 免费提供操作及日常保养培训至使用人员能够正常操作
|  |  |  | 2.10.5 | 操作手册、维保手册（纸质版、中文版）
|  |  |  | 2.10.6 | 随机相关材料（纸质版、中文版）
|  | 2.11 | 强检设备（部件) | 2.11.1 | 必要时提供：技术监督局校准/检定报告
|  | 2.12 | 售后服务/技术支持 | 2.12.1 | 保修期 ≥3 年
|  |  |  | 2.12.2 | 保修提供必须是厂方或是相当于厂方出具书面承诺
|  |  |  | 2.12.3 | 在 本市 有售后服务点
|  |  |  | 2.12.4 | 设备使用期限内必须提供维保服务，并保证零配件供应
|  |  |  | 2.12.5 | 保修期内每3月1次 免费现场保养，并留有书面报告
|  |  |  | 2.12.6 | 400（800）免费或专门售后、技术支持电话
|  |  |  | 2.12.7 | 响应/到场时间≤2/24小时
|  |  |  | 2.12.8 | 免费提供2人次不少于2次外出操作、诊断、维保培训
|  |  |  | 2.12.9 | 耗材、易损部件清单（包含更换周期、价格、是否通用等）
|  |  |  | 2.12.10 | 保修期外仅收取配件费用，不收取维修、差旅费等其他费用
|  |  |  | 2.12.11 | 设备在使用期限内因设计、质量、非使用等原因造成的一切不良后果由卖方（厂方）负责。并负责解决问题。
|  | 2.13 | 其他要求 | 2.13.1 | 设备铭牌：中文版，字迹清晰,不易擦除
|  |  |  | 2.13.2 | 设备铭牌必须包含：设备名称、型号规格、序列号、出厂日期、产地
|  |  |  | 2.13.3 | 发票信息必须包含：设备名称、型号规格，且与设备铭牌一致
3 | 必需参数 | 3.1 | 基本要求 | 3.1.1 | 测量方法:阶梯放气示波法
|  |  |  | 3.1.2 | 收缩压测量范围:40-260 mmHg
|  |  |  | 3.1.3 | 舒张压测量范围:20-210 mmHg
|  |  |  | 3.1.4 | 心率范围:40-200 bpm
|  |  |  | 3.1.5 | 准 确 性:±3 mmHg
|  |  |  | 3.1.6 | 记录盒电源:设备内置锂电池
|  |  |  | 3.1.7 | 数据存储器:存储需达到300个读数
|  |  |  | 3.1.8 | 安全系统:最大充气压力限制到290mmHg；断电自动安全打开阀门；最大BP测量时间限制到少于120秒。
|  |  |  | 3.1.9 | 取样周期:(5，10，15，20，30，45，60，90、120min)
|  |  |  | 3.1.10 | 设备尺寸: 119×52×21mm
|  |  |  | 3.1.11 | 数据连接:USB 数据线
|  | 3.2 | 血压硬件参数要求 | 3.2.1 | 充气泵与袖带融合，且方便更换袖带
|  |  |  | 3.2.2 | 带前后翻页按键，可显示屏回看数据
|  |  |  | 3.2.3 | OLED彩色显示屏
|  |  |  | 3.2.4 | 袖带可多次重复使用, 带有吸汗内衬
|  |  |  | 3.2.5 | 设备电池剩余电量可观测
|  | 3.3 | 软件功能要求 | 3.3.1 | 分析软件提供数据表图、趋势图、血压数据统计图表、柱状图、圆饼图，每小时平均血压，血压速率乘积以及收缩压和舒张压，心率相关图（离散图）
|  |  |  | 3.3.2 | 时间片段采样分析
|  |  |  | 3.3.3 | 软件可自由设定报告内容、可根据需要自动选择报告类型打印报告，无需按页打印
|  |  |  | 3.3.4 | 统计计算血压平滑指数，晨峰系数，血压变异系数，动脉硬化指数，并显示在统计页上
|  |  |  | 3.3.5 | 可以任意设置测量数据的保留路径，防止安装盘容量饱和
|  |  |  | 3.3.6 | 电子搜索功能，读取数据时可以轻易找到病人信息，无需重新手工输入
|  |  |  | 3.3.7 | 提供白大衣高血压自动分析功能，采用特殊颜色表示白大衣高血压分析时间段
|  |  |  | 3.3.8 | 趋势图需要可以容纳至少72小时的数据
|  |  |  | 3.3.9 | 可自动生成PDF格式报告
|  |  |  | 3.3.10 | 软件可以设置收缩压、舒张压、夜间血压、背景、血压阈值等图表颜色，符合操作医生的常用习惯。
|  |  |  | 3.3.11 | 有血压比较分析功能。一个人如果前后两次或多次就诊。软件可以比较最近两次就诊的血压数据。
|  |  |  | 3.3.12 | 自动生成诊断结论，符合卫生系统诊断标准。
|  |  |  | 3.3.13 | 记录盒与工作站能够双向通讯