## LED手术无影灯
连云港市妇幼保健院
婴儿T组合复苏器招标参数
一、项目概述
本次商谈的内容为连云港市妇幼保健院婴儿T组合复苏器，卖方负责将所购设备运抵买方指定场所，完成安装、检测，验收合格，交付买方使用。
二、技术参数要求
2 | 一般说明及要求 | 2.1 | 采购数量 | 2.1.1 | 壹套
|  | 2.2 | 产 地 | 2.2.1 | 国产/进口
|  | 2.3 | 设备性能及功能 | 2.3.1 | 无易损部件、零件
|  |  |  | 2.3.2 | 用于新生儿窒息复苏主流产品
|  |  |  | 2.3.3 | 设备使用、保存中无易发生风险或故障
|  |  |  | 2.3.4 | 在生产产品
|  |  |  | 2.3.5 | 没有发生过安全事故或有安全隐患的设备
|  |  |  | 2.3.6 | 设备所有功能都经过注册认证
|  |  |  | 2.3.7 | 用于新生儿窒息复苏之用
|  | 2.4 | 必备许可/证明材料 | 2.4.1 | 医疗器械生产企业许可证
|  |  |  | 2.4.2 | 医疗器械注册证
|  |  |  | 2.4.3 | 医疗器械经营许可证
|  |  |  | 2.4.4 | 海关报关单及商检证书
|  |  |  | 2.4.5 | 相关技术、专利证明
|  |  |  | 2.4.6 | 所投型号产品的真实用户
|  | 2.5 | 使用环境 | 2.5.1 | 电源：外接交流电源：电压220V
|  |  |  | 2.5.2 | 环境温度：5℃～40℃
|  |  |  | 2.5.3 | 环境湿度：科室病房正常环境
|  |  |  | 2.5.4 | 使用场所：固定/移动场所
|  | 2.6 | 要求配套设备 | 2.6.1 | 无
|  | 2.7 | 可后续扩展功能 | 2.7.1 | 无
|  | 2.8 | 出厂日期 | 2.8.1 | 国产<3个月
|  |  |  | 2.8.2 | 进口6月内
|  | 2.9 | 交货期限 | 2.9.1 | 约定15个工作日之内
|  | 2.10 | 装机 | 2.10.1 | 到货3日内完成安装、调试、培训，交付使用
|  |  |  | 2.10.2 | 免费提供安装、调试设备的耗品
|  |  |  | 2.10.3 | 免费提供工程师技术维保培训
|  |  |  | 2.10.4 | 免费提供操作及日常保养培训至使用人员能够正常操作
|  |  |  | 2.10.5 | 操作手册、维保手册（纸质版）
|  |  |  | 2.10.6 | 随机相关材料（纸质版）
|  | 2.11 | 售后服务/技术支持 | 2.11.1 | 保修期≧3年
|  |  |  | 2.11.2 | 保修提供必须是厂方或是相当于厂方出具书面承诺
|  |  |  | 2.11.3 | 在连云港市有售后服务点
|  |  |  | 2.11.4 | 设备使用期限内必须提供维保服务，并保证零配件供应
|  |  |  | 2.11.5 | 保修期内每6月1次 免费现场保养，并留有书面报告
|  |  |  | 2.11.6 | 免费或专门售后、技术支持
|  |  |  | 2.11.7 | 2h响应，24h内到场时间.
|  |  |  | 2.11.8 | 保修期外仅收取配件费用，不收取维修、差旅费等其他费用
|  |  |  | 2.11.9 | 设备在使用期限内因设计、质量、非使用等原因造成的一切不良后果由卖方（厂方）负责。并负责解决问题。
|  | 2.12 | 其他要求 | 2.12.1 | 设备铭牌：中文版，字迹清晰,不易擦除
|  |  |  | 2.12.2 | 设备铭牌必须包含：设备名称、型号规格、序列号、出厂日期、产地
|  |  |  | 2.12.3 | 发票信息必须包含：设备名称、型号规格，且与设备铭牌一致
3 | 必需参数 | 3.1 |  | 3.1.1 | 吸气峰压（ PIP）的设定范围：在 8LPM气体输入流量时， 5cm~ 70cmH 2O/mbar
|  | 3.2 |  | 3.2.1 | 呼气末正压（ PEEP）的设定范围：在 8LPM气体输入流量时， 1cm~ 9cmH 2O/mbar
|  | 3.3 |  | 3.3.1 | 具有吸气峰压（ PIP）限压阀
|  | 3.4 |  | 3.4.1 | 压力计范围： -20~ 80cmH 2O/mbar
|  | 3.5 |  | 3.5.1 | 适用婴儿体重范围：最重≤ 10公斤
|  |  |  | 3.5.2 | 原装配备五个不同尺寸复苏面罩，最小直径达到35mm，可用于极低体重儿抢救复苏；
4 | 参考参数 | 4.1 |  | 4.1.1 | 功能要求：提供安全受控、精确的吸气峰压 PIP，安全地扩张婴儿的肺部并提供最佳的氧合作用；提供恒定的呼气末正压 PEEP使肺部在呼气时保持张开的状态，从而避免粘连受损并维持功能残气量。
|  | 4.2 |  | 4.2.1 | 复苏器的驱动方式：简易的手动控制，气体驱动