## 电动液压综合手术台
连云港市妇幼保健院
辐射保暖台 招标参数
一、项目概述
本次商谈的内容为连云港市妇幼保健院辐射保暖台，卖方负责将所购设备运抵买方指定场所，完成安装、检测，验收合格，交付买方使用。
二、技术参数要求
2 | 一般说明及要求 | 2.1 | 采购数量 | 2.1.1 | 6台（套）
|  | 2.2 | 产 地 | 2.2.1 | 国产
|  | 2.3 | 设备性能及功能 | 2.3.1 | 无易损部件、零件
|  |  |  | 2.3.2 | 手术专用主流产品
|  |  |  | 2.3.3 | 设备使用、保存中无易发生风险或故障
|  |  |  | 2.3.4 | 在生产产品
|  |  |  | 2.3.5 | 没有发生过安全事故或有安全隐患的设备
|  |  |  | 2.3.6 | 设备所有功能都经过注册认证
|  |  |  | 2.3.7 | 供手术时提供手术平台
|  |  |  | 2.3.8 | 适用于胸、腹、妇产科和泌尿科等施行手术及检查
|  | 2.4 | 必备许可/证明材料 | 2.4.1 | 医疗器械生产企业许可证
|  |  |  | 2.4.2 | 医疗器械注册证
|  |  |  | 2.4.3 | 医疗器械经营许可证
|  |  |  | 2.4.4 | 海关报关单及商检证书
|  |  |  | 2.4.5 | 相关技术、专利证明
|  |  |  | 2.4.6 | 所投型号产品的真实用户
|  | 2.5 | 使用环境 | 2.5.1 | 电源：外接交流电源：电压220V，频率50HZ
|  |  |  | 2.5.2 | 环境温度：5℃～40℃
|  |  |  | 2.5.3 | 环境湿度：科室病房正常环境
|  |  |  | 2.5.4 | 使用场所：固定场所
|  | 2.8 | 出厂日期 | 2.8.1 | 国产<6个月
|  | 2.9 | 交货期限 | 2.9.1 | 约定15个工作日之内
|  | 2.10 | 装机 | 2.10.1 | 到货3日内完成安装、调试、培训，交付使用
|  |  |  | 2.10.2 | 免费提供安装、调试设备的耗品
|  |  |  | 2.10.3 | 免费提供工程师技术维保培训
|  |  |  | 2.10.4 | 免费提供操作及日常保养培训至使用人员能够正常操作
|  |  |  | 2.10.5 | 操作手册、维保手册（纸质版、中文版）
|  |  |  | 2.10.6 | 随机相关材料（纸质版、中文版）
|  | 2.11 | 售后服务/技术支持 | 2.11.1 | 保修期5年
|  |  |  | 2.11.2 | 保修提供必须是厂方或是相当于厂方出具书面承诺
|  |  |  | 2.11.3 | 在苏北或连云港市有售后服务点
|  |  |  | 2.11.4 | 设备使用期限内必须提供维保服务，并保证零配件供应
|  |  |  | 2.11.5 | 保修期内每3月1次免费现场保养，并留有书面报告
|  |  |  | 2.11.6 | 提供免费或专门售后、技术支持电话
|  |  |  | 2.11.7 | 2h响应，24h内到场时间.
|  |  |  | 2.11.8 | 保修期外仅收取配件费用，不收取维修、差旅费等其他费用
|  |  |  | 2.11.9 | 设备在使用期限内因设计、质量、非使用等原因造成的一切不良后果由卖方（厂方）负责。并负责解决问题。
|  | 2.12 | 其他要求 | 2.12.1 | 设备铭牌：中文版，字迹清晰,不易擦除
|  |  |  | 2.12.2 | 设备铭牌必须包含：设备名称、型号规格、序列号、出厂日期、产地
|  |  |  | 2.12.3 | 发票信息必须包含：设备名称、型号规格，且与设备铭牌一致
3 | 必需参数 | 3.1 |  |  | 温控方式：微电脑高精度伺服控温
|  | 3.2 |  |  | 温控模式：具有多种控制模式
|  | 3.3 |  |  | ★温控范围：32℃～37.5℃
|  | 3.4 |  | 3.4.1 | 温度显示范围：至少25℃～42℃
|  |  |  | 3.4.2 | 温控精度：≤0.5℃
4 |  | 4.1 |  | 4.1.1 | 床面温度均匀度：≤2℃
|  | 4.2 |  | 4.2.1 | 温度显示精度：≤0.1℃
|  | 4.3 |  | 4.3.1 | 温度传感器精度：≤0.3℃
|  | 4.4 |  | 4.4.1 | 升温时间：≤45min
|  | 4.5 |  | 4.5.1 | 显示方式：设置温度、肤温、加热功率百分比实时LED分屏显示
|  | 4.6 |  | 4.6.1 | 报警功能：具有断电、偏差、超温、传感器故障四种声光报警
|  | 4.7 |  | 4.7.1 | 温度校正：温度偏差可在前面板修正
|  | 4.8 |  | 4.8.1 | 脱落保护：肤温传感器具有防脱落保护装置
|  |  |  | 4.8.2 | ★具有LED照明灯
|  |  |  | 4.8.3 | 具有RS-232接口