# 远程胎监系统招标参数

    - 无线探头监护指标

  - 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

  - ※胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，胎心信号扑捉稳定

超声工作频率：1MHz           超声波束声强：Iob<1mW/cm2

胎心率范围：50~240bpm        分辨率: 1bpm

  - 宫缩压力：无凸点探头设计， 0-100相对单位，分辨率：1

  - 胎动：支持手动/自动模式

  - ※新式探头防水设计: IPX8防水等级；

  - 支持单胎心、双胎心监护功能；

  - 无线探头内置锂电池，采用座式充电器，充满电使用时间≥8小时

  - 无线探头彩屏显示，可显示探头类型、电池电量、信号质量；

  - 无线工作频段：2.4GHz 无线WIFI频段。

2、孕妇端APP

- 能实时显示胎心率、宫缩压力、自动胎动数值和曲线；

- 参数对应的数值和曲线颜色一致；

- 支持孕周、孕天的时间管理；

- 支持双胎，且能根据接入的无线超声探头个数自动显示或者不显示胎心二，支持胎心二偏移设置；

- 支持手动胎动计数，胎动数值显示模式自动/手动可选；

- 具有标注管理功能，在监测过程中能对曲线进行标记；

- 显示超声信号质量和无线信号质量；

- 能打开/关闭胎心音；对于双胎，支持胎心音通道的触摸切换；

- 实时曲线支持回顾查看；

- 支持胎心曲线和声音的第三方平台分享；

- 登录后能自动加载该孕妇信息并且自动更新孕周信息；

- 结束监护的同时自动上传监护数据至云数据库，监护记录列表界面支持手动上传云数据库；

- 加载历史监护数据，自动显示医生的反馈意见；

- 支持无线关闭探头；

- 提供帮助界面指导孕妇寻找胎心和介绍软件操作流程。

3、医生端APP

- 登录后能自动同步加载该医生的所有孕妇的所有监护记录；

- 支持以孕妇为中心的数据管理，能对未诊断数据进行标注；

- 支持平台的自动诊断功能，并对危急值进行预警提示；

- 对于监护数据，提供反馈意见输入并上传至云数据库功能；支持短信提示功能；

- 能自动显示每条监护数据已有的反馈意见。

4、医生端PC

4.1登录后能自动同步加载该医生的所在科室的所有监护记录；

4.2 支持新消息提醒功能；

4.3 支持平台的自动诊断功能，并对危急值进行预警提示；

4.4支持工作量统计，报表导出功能。

4.5 支持诊断完成短信通知功能

5、系统对接

5.1※远程胎监系统需要和医院his系统无缝对接

5.2支持后期升级全院胎监系统和医院his系统无缝对接，信息互通互联，提升医院信息化

5.3无偿提供数据接口