## Sheet2
连云港市妇幼保健院
皮肤镜 招标参数
一、项目概述
本次商谈的内容为连云港市妇幼保健院 皮肤镜采购，卖方负责将所购设备运抵买方指定场所，完成安装、检测，验收合格，交付买方使用。
二、技术参数要求
2 | 一般说明及要求 | 2.1 | 采购数量 | 2.1.1 | 1台（套）
|  | 2.2 | 产 地 | 2.2.1 | 不要求
|  | 2.3 | 设备性能及功能 | 2.3.1 | 易损部件、零件需做说明
|  |  |  | 2.3.2 | 耗材、易损部件清单（包含更换周期、价格、是否通用等）
|  |  |  | 2.3.3 | 主要零部件价格表
|  |  |  | 2.3.4 | 非主流技术设备要做明确说明
|  |  |  | 2.3.5 | 告知设备使用、保存中易发生的风险或故障
|  |  |  | 2.3.6 | 已停产的设备要做说明
|  |  |  | 2.3.7 | 发生过安全事故或有安全隐患的设备禁止参标
|  |  |  | 2.3.8 | 设备所有功能都经过注册认证
|  |  |  | 2.3.9 | 人机界面、操作软件：中文版
|  |  |  | 2.3.10 | 适用于皮肤科和美容科诊断检查
|  |  |  | 2.3.11 | 适用皮肤科和美容科科 教学、科研
|  |  |  | 2.3.12 | 远程会诊（图像可以上传，适合远程会诊）
|  |  |  | 2.3.13 | 病例查询、统计、分析（应该有自动存档功能，可以做病例查询、统计、分析）
|  | 2.4 | 必备许可/证明材料 | 2.4.1 | 医疗器械生产企业许可证
|  |  |  | 2.4.2 | 医疗器械注册证
|  |  |  | 2.4.3 | 医疗器械经营许可证
|  |  |  | 2.4.4 | 使用评价报告
|  |  |  | 2.4.5 | 海关报关单及商检证书(进口）
|  |  |  | 2.4.6 | 相关技术、专利证明
|  |  |  | 2.4.7 | 所投型号产品的真实用户
|  | 2.5 | 使用环境 | 2.5.1 | 电源：国标 50HZ，三相五线380V，单相三线220V
|  |  |  | 2.5.2 | 环境温度：-10℃—40℃
|  |  |  | 2.5.3 | 环境湿度：20%-80%
|  |  |  | 2.5.4 | 使用场所：固定场所 便携 经常移动
|  | 2.6 | 出厂日期 | 2.8.1 | 国产3个月内
|  |  |  | 2.8.2 | 境外产地6个月内
|  | 2.7 | 预安装 | 2.9.1 | 预安装说明书（电子版、纸质版、中文版）
|  |  |  | 2.9.2 | 操作手册、维保手册（电子版、中文版）
|  |  |  | 2.9.3 | 必要时现场指导预安装
|  | 2.8 | 装机 | 2.10.1 | 到货10日内完成安装、调试、培训，交付使用
|  |  |  | 2.10.2 | 免费提供安装、调试设备的耗品
|  |  |  | 2.10.3 | 免费提供工程师技术维保培训
|  |  |  | 2.10.4 | 免费提供操作及日常保养培训至使用人员能够正常操作
|  |  |  | 2.10.5 | 操作手册、维保手册（纸质版、中文版）
|  |  |  | 2.10.6 | 随机相关材料（纸质版、中文版）
|  | 2.9 | 强检设备/部件（如涉及） | 2.11.1 | 技术监督局校准/检定报告
|  |  |  | 2.11.2 | 使用许可证
|  |  |  | 2.11.3 | 必要的校准/检定接口、说明书
|  | 2.10 | 售后服务/技术支持 | 2.12.1 | 保修期 ≥5 年
|  |  |  | 2.12.2 | 保修提供必须是厂方或是相当于厂方出具书面承诺
|  |  |  | 2.12.3 | 在 本市 苏北 本省 有售后服务点
|  |  |  | 2.12.4 | 设备使用期限内必须提供维保服务，并保证零配件供应
|  |  |  | 2.12.5 | 保修期内每3月1次 免费现场保养，并留有书面报告
|  |  |  | 2.12.6 | 400（800）免费或专门售后、技术支持电话
|  |  |  | 2.12.7 | 响应/到场时间≤2/24小时
|  |  |  | 2.12.8 | 免费提供2人次不少于3周外出操作、诊断、维保培训
|  |  |  | 2.12.9 | 保修期外仅收取配件费用，不收取维修、差旅费等其他费用
|  |  |  | 2.12.10 | 设备在使用期限内因设计、质量、非使用等原因造成的一切不良后果由卖方（厂方）负责。并负责解决问题。
|  | 2.11 | 其他要求 | 2.13.1 | 设备铭牌：中文版，字迹清晰,不易擦除
|  |  |  | 2.13.2 | 设备铭牌必须包含：设备名称、型号规格、序列号、出厂日期、产地
|  |  |  | 2.13.3 | 发票信息必须包含：设备名称、型号规格，且与设备铭牌一致
3 | 必需参数 | 3.1 | 工作站 | 3.1.1 | 主流品牌计算机套装
|  |  |  | 3.1.2 | 正版操作系统及随机软件
|  |  |  | 3.1.3 | 主流配置，保证软件运行无卡顿
|  |  |  | 3.1.4 | 激光打印机(彩色)
|  |  |  | 3.1.5 | 专用软件免费升级
|  | 3.2 | 配套设备 | 3.2.1 | 无要求
|  | 3.3 | 扩展功能 | 3.3.1 | 能与我院HIS连接，并无偿提供数据接口
|  | 3.4 | 成像系统 | 3.4.1 | 一体式镜头 采集
|  |  |  | 3.4.2 | 光学显微放大原理，放大倍率 ：20X、50X，倍率误差≤±5%
|  |  |  | 3.4.3 | 镜头分辨率≥30 线对/mm
|  |  |  | 3.4.4 | 图像采集分辨率≥2048*1536，11fps，信噪比≥43dB
|  |  |  | 3.4.5 | 像素缺陷≤2 个，且中央图像区25%面积的像素缺陷≤0 个
|  |  |  | 3.4.6 | 图像畸变率≤±10%
|  |  |  | 3.4.7 | 图像畸变率≤±10%；
|  |  |  | 3.4.8 | 成像均匀度≥70%；
|  |  |  | 3.4.9 | 图像中心偏差≤5mm；
|  |  |  | 3.4.10 | 图像色差（Δ Eab）≤35；
|  |  |  | 3.4.11 | 白平衡调节方式：手动/ 自动，可调，满足0.8≤R/G≤1.2，0.8≤B/G≤1.2；
|  |  |  | 3.4.12 | 自动曝光；
|  |  |  | 3.4.13 | 成像视野范围13mm×9mm，±1mm；
|  |  |  | 3.4.14 | LED 光源，波长400nm＜λ ＜700nm，光源照度可调节，光源照度10000-15000Lux
|  |  |  | 3.4.15 | 大体皮肤图像拍摄像素≥1800 万，拍摄分辨率≥5184×3456；
|  |  |  | 3.4.16 | 防交叉感染，采用与镜头一体式硬质材料物理隔离，透光率≥85%；
|  |  |  | 3.4.17 | 图像采集方式：实时采集，方式≥2 种：手柄采集、脚踏开关采集；
|  |  |  | 3.4.18 | 图像获取：支持图像实时观测、采集、存储；
|  | 3.5 | 软件功能 | 3.5.1 | 大体皮肤图像拍照设备自动联机，兼容单反相机拍摄皮肤大体图，可按创建 病历时时传输图像，自动分类管理；
|  |  |  | 3.5.2 | 图像传输方式：USB 或HDMI，高清时时传输；
|  |  |  | 3.5.3 | 权限管理：软件配合专用加密锁使用，具有首诊医师、复诊医师、超级用户 分级管理权限，保护病人隐私；
|  |  |  | 3.5.4 | 信息查询：包含按“姓名、年龄、籍贯、ID 号、职业、疾病”进行模糊查 询及关键词查询、统计；可按检查日期方式随诊跟踪与查询；
|  |  |  | 3.5.5 | 图像处理≥6 种，镜像、反色、标定、标注、颜色，对比度调节；
|  |  |  | 3.5.6 | 测量工具≥6 种，直线、曲线、角度、面积、矩形、多边形；